## Tabelle1
1 | Prüfung von Messmitteln |  |  | Spannungswandler |  |  |  | Stromwandler
2 | Netzgrößen und Lastimpedanzen |  | Un1 [kV] | Un2 [V] | Knu |  | In1 [A] | In2 [A] | Kni
3 | symmetrisch |  | 220 | 110 | 2000 |  | 1000 | 5 | 200
4 | Zulässige Fehlergrenze der Messwerte [%] |  | 1.5
5 | Endwerte X2 der Leistungsmessbereiche; symmetrische Last |  |  |  |  | Primärwerte |  | Sekundärwerte
6 | Wirkleistung |  | Ppr2 [MW] | Pse2 [W] |  | P2min [MW] | P2max [MW] | P2min [W] | P2max [W]
7 |  | Endwert des Messbereiches | 250 | 625 |  | 246.25 | 253.75 | 615.625 | 634.375
8 | [5 empty] | Zulässige Abweichung; [MW] und [W] vom Endwert | 3.75 |  | 9.375
9 | Blindleistung |  | Qpr2 [MVar] | Qse2 [Var] |  | Q2min [MVar] | Q2max [MVar] | Q2min [Var] | Q2max [Var]
10 |  | Endwert des Messbereiches | 150 | 375 |  | 147.75 | 152.25 | 369.375 | 380.625
11 | [6 empty] | 2.25 |  | 5.625
12 | Leiter-Leiter-Spannung |  | Upr [kV] | Use [V] |  | Upr [kV] | Upr [kV] | Use [V] | Use [V]
13 |  | Endwert des Messbereiches | 230 | 115 |  | 226.55 | 233.45 | 113.275 | 116.725
14 | [6 empty] | 3.45 |  | 1.725
15 | Leiterstrom |  | Ipr [A] | Ise [A] |  | Ipr [A] | Ipr [A] | Ise [A] | Ise [A]
16 |  |  | 731.8482 | 3.6592 |  | 720.8705 | 742.8259 | 3.6044 | 3.7141
17 | [6 empty] | 10.9777 |  | 0.054889
18 | Phasenwinkel |  | j [°] | cos j | Qpr2 / Ppr2 | Qmin / Pmax | cos j | Qmax / Pmin | cos j
19 |  |  | 30.9638 | 0.85749 | 0.6 | 0.58227 | 0.86418 | 0.61827 | 0.85056
20 | [5 empty] | j [°] | 30.2108 | j [°] | 31.7274
21 | Beliebige Prüfpunkte; symmetrische Last
22 | Wirkleistung |  | Ppr [MW] | Pse [W] |  |  | Blindleistung | Qpri [MVar] | Qse [Var]
23 |  | Istwert | 215 | 537.5 |  |  | Istwert | 136 | 340
24
25 | Leiter-Leiter-Spannung |  | Upri [kV] | Use [V] |  |  | Leiterstrom | Ipr [A] | Ise [A]
26 |  | Istwert | 221 | 110.5 |  |  | Istwert | 664.6143 | 3.3231
27
28 | Phasenwinkel |  | j [° ] | cos j | sin j | Qpr / Ppr
29 |  | Istwert | 32.3157 | 0.84512 | 0.53458 | 0.63256
30 | Gleichstrom-Ausgang
31 |  |  | Ausgangsbereich |  |  | Wirkleistung |  | Blindleistung
32 |  |  | Anfangswert | Endwert | Y2 - Y0 | Istwert | Sollwert | Istwert | Sollwert
33 |  | Kennlinie | Y0 [mA] | Y2 [mA] | [mA] | Yist [mA] | Ysoll [ mA ] | Yist [mA] | Ysoll [ mA ]
34 | Y0 = 0 | 0...Y2 | 0 | 20 | 20 | 17.16 | 17.2 | 18.01 | 18.1333
35 | Y0 = 0,2 Y2 | 0,2 Y2...Y2 | 4 | 20 | 16 | 17.6 | 17.76 | 18.9 | 18.5067
36
37 |  | Fehlergrenze | 0.5 |  |  | Fehlergrenze | 1.5
38 |  |  | Wirkleistung | P2min [W] | P2max [W] |  | Blindleistung | Q2min [Var] | Q2max [Var]
39 |  |  | Kennlinie 0...Y2 | Ymin [mA] | Ymax [mA] |  | Kennlinie 0...Y2 | Ymin [mA] | Ymax [mA]
40 |  | (Yist - Ysoll) 100 % / Y2 | -0.2 | 17.1 | 17.3 |  | -0.61667 | 17.52 | 18
41 |  | (Yist - Ysoll) 100 % / Ysoll | -0.23256 | 17.114 | 17.286 |  | -0.71705 | 17.4936 | 18.0264
42
43 |  |  | Wirkleistung | P2min [W] | P2max [W] |  | Blindleistung | Q2min [Var] | Q2max [Var]
44 |  |  | Kennlinie 0,2 Y2...Y2 | Ymin [mA] | Ymax [mA] |  | Kennlinie 0,2 Y2...Y2 | Ymin [mA] | Ymax [mA]
45 |  | (Yist - Ysoll) 100 % / (Y2 - 0,2 Y2) | -1 | 18.0333 | 18.2333 |  | 2.4583 | 18.2667 | 18.7467
46 |  | (Yist - Ysoll) 100 % / (Ysoll - 0,2 Y2) | -1.1628 | 18.0427 | 18.224 |  | 2.8585 | 18.2291 | 18.7843
47
48 | Betriebswerte (Messwerte) und einzustellende Werte am Kalibrator bei unsymmetrischen Netzgrößen
49 | Leiter-Leiter-Spannungen (Effektivwerte) |  | Betrag | Re, Uij [°] | Re | Im | cos a | a [°] | Uij - Ujk [°]
50 |  | Messwert von U12 | 100.9 | 29.7 | 87.6449 | 49.9918 | 0.48689 | 60.8638 | 120.0402
51 |  | Messwert von U23 | 100 | -91.1236 | -1.961 | -99.9808 | 0.50061 | 59.9598 | 120.8236
52 |  | Messwert von U31 | 99.2 | 149.7402 | -85.684 | 49.989 | 0.5124 | 59.1764 | 119.1362
53 |  | U12 + U23 + U31 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | Summe | 360
54 | Wert für Feld D50, so dass U10 auf reeller Achse Re (Winkel = 0) |  |  | 29.6991
55 |  | negative Werte | Betrag | Re, Uij [°] | Re | Im | Unsymmetrie der Spannungen
56 |  | U21 | 100.9 | -150.3 | -87.6449 | -49.9918 | Uu [%]
57 |  | U32 | 100 | 88.8764 | 1.961 | 99.9808 | 0.98203 | 300487087.8657 | 901287460.1025
58 |  | U13 | 99.2 | -30.2598 | 85.684 | -49.989 | 0.99981 | 0.3334 | 9.6438e-05
59 | Verschiebungsfaktor cosj1
60 |  |  | Betrag | Re, Ii [°] |  | Lastart | Vorzeichen des Winkels
61 | Messwert cosj1 des Winkels (U10 - I1) |  | 0.8 | -36.8699 |  | induktiv | -1 | Strom nacheilend
62 | Leiterströme
63 |  |  | Betrag [A] | Re, Ii [°] | Re | Im | Unsymmetrie der Ströme Iu [%]
64 |  | Messwert von I1 | 2.3 | -36.8699 | 1.84 | -1.38 | 9.28 | 120.1907 | 354.5689
65 |  | I2 = - I1 - I3 | 2.5 | -148.5587 | -2.1329 | -1.3041 | 0.98292 | 0.33898 | 0.0086119
66 |  | Messwert von I3 | 2.7 | 83.7714 | 0.29294 | 2.6841
67 |  | I1 + I2 + I3 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
68
69 |  | Kontrolle | Betrag [A] | Re, Ii [°] | Re | Im | cos a | a [°] | Ii - Ij [°]
70 |  | Messwert I1 | 2.3 | -36.8699 | 1.84 | -1.38 | 0.61111 | 52.3301 | 120.6413
71 |  | Messwert I2 | 2.5 | -148.5587 | -2.1329 | -1.3041 | 0.50966 | 59.3587 | 111.6888
72 |  | Messwert I3 | 2.7 | 83.7714 | 0.29294 | 2.6841 | 0.36957 | 68.3112 | 127.6699
73 |  | I1 + I2 + I3 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | Summe | 360
74 | Spannungswerte am Kalibrator (für symmetrische Kurzschlussimpedanzen)
75 |  |  | Betrag | Re, Ui0 [°] | Re | Im |  |  | Uij - Ui0 [°]
76 |  | U10 = 1/3 (U12 - U31) | 57.7763 | 0.0009216 | 57.7763 | 0.00092933 |  |  | 29.6991
77 |  | U20 = 1/3 (U23 - U12) | 58.2342 | -120.8576 | -29.8686 | -49.9909 |  |  | 29.7339
78 |  | U30 = 1/3 (U31 - U23) | 57.2523 | 119.1731 | -27.9077 | 49.9899 |  |  | 30.5671
79 |  | U10 + U20 + U30 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | Summe | 90.0001
80 |  | U01 = 1/3 (U21 - U13) | 57.7763 | -179.9991 | -57.7763 | -0.00092933
81 |  | U02 = 1/3 (U32 - U21) | 58.2342 | 59.1424 | 29.8686 | 49.9909
82 |  | U03 = 1/3 (U13 - U32) | 57.2523 | -60.8269 | 27.9077 | -49.9899
83 | Drehstrom-Dreileiternetz
84 | Wirkleistung |  | U10 und I1 | U20 und I2 | U30 und I3 | PS [W]
85 |  | PS = P1 + P2 + P3 | 106.3071 | 128.8991 | 126.0008 | 361.207 | Messung dreisystemig
86 |  | cosj (Ui0 - Ii) | 0.79999 | 0.88538 | 0.81511
87 |  | Winkel (Ui0 - Ii) [°] | 36.8708 | 27.7012 | 35.4017
88 |  |  | U'12 und I1 |  | U'32 und I3 | P*S [W] |  |  | P*S - PS [%]
89 |  | alternativ P*S = P1 + P3 | 92.278 | & | 268.929 | 361.207 | Messung zweisystemig |  | 0
90 |  | Winkel (Uij - Ii) [°] | 66.5699 |  | 5.105
91 | Blindleistung |  | U'23 und I1 | U'31 und I2 | U'12 und I3 | Q'S [Var]
92 |  | Q'S = Q1 + Q2 + Q3 | 77.5758 | 67.879 | 92.2926 | 237.7474 | Messung dreisystemig
93 |  | sinj (Ui0 - Ii) | 0.60001 | 0.46486 | 0.57931
94 |  |  | U10 und I3 |  | U30 und I1 | Q*S [Var] |  |  | Q*S - Q'S [%]
95 |  | alternativ Q*S = Q1 + Q3 | 29.319 | & | -208.4284 | 237.7474 | Messung zweisystemig |  | -2.3909e-14
96 |  | Winkel (Uij - Ii) [°] | -83.7705 |  | 156.043
97 | Lastimpedanzen
98 | Betriebsfrequenz 50 Hz |  | R [W] | L [H] |  |  |  | X*L [W] | 314.16
99 |  | Reihenschaltung von | 480 | 1.2 |  |  |  | L [H] aus X*L [W] | 1
100 |  |  | Z [Betrag] | Z [Winkel] | Re | Im |  | XL [W] | 376.9911
101 |  | Z"12 | 610.3461 | 38.146 | 480 | 376.9911
102 |  |  | R [W] | L [H] |  |  |  | X*L [W] | 314.16
103 |  | Reihenschaltung von | 510 | 1.25 | Re | Im |  | L [H] aus X*L [W] | 1
104 |  | Z"23 | 643.6712 | 37.5962 | 510 | 392.6991 |  | XL [W] | 392.6991
105 |  |  | R [W] | L [H]
106 |  | Reihenschaltung von | 500 | 1.15 | Re | Im |  | X*L [W] | 314.16
107 |  | Z"31 | 616.8675 | 35.8506 | 500 | 361.2832 |  | L [H] aus X*L [W] | 1
108 | [7 empty] | XL [W] | 361.2832
109 | Umrechnung Dreieck-Stern |  | Betrag | Winkel | Re | Im
110 |  | Z"12 | 610.3461 | 38.146 | 480 | 376.9911
111 |  | Z"23 | 643.6712 | 37.5962 | 510 | 392.6991
112 |  | Z"31 | 616.8675 | 35.8506 | 500 | 361.2832
113 |  | Z"12 + Z"23 + Z"31 | 1870.6453 | 37.2013 | 1490 | 1131.0234
114 |  | Z"12 Z"31 | 376502.6461 | 73.9966 | 103799.4593 | 361911.4737
115 |  | Z"23 Z"12 | 392862.1545 | 75.7422 | 96755.934 | 380761.0296
116 |  | Z"31 Z"23 | 397059.8254 | 73.4468 | 113124.4367 | 380603.95
117 |  | Z"1 = (Z"12 Z"31) / (Z"12 + Z"23 + Z"31) | 201.2689 | 36.7954 | 161.172 | 120.5518
118 |  | Z"2 = (Z"23 Z"12) / (Z"12 + Z"23 + Z"31) | 210.0142 | 38.541 | 164.2653 | 130.8544
119 |  | Z"3 = (Z"31 Z"23) / (Z"12 + Z"23 + Z"31) | 212.2582 | 36.2456 | 171.1842 | 125.497
120
121 | Energiemessung
122 | Buch: messen + regeln in Starkstromnetzen
123 | Beispiel 3.6.1 | Energie | Knu | Kni | ULL [kV] | I [A] | ZE [Imp / kWh] | Impulsanzahl N
124 | Drehstromnetz; symmetrische Last |  | 1000 | 800 | 110 | 800 | 260 | 34576
125 |  |  | E [MWh] | S [MVA] | S = 31/2 ULL IL |  | Imp / Ws | E [Ws]
126 |  |  | 106387.6923 | 152.4205 |  |  | 7.2222e-05 | 3.83e+14
127 | Beispiel 3.6.2 | Gerätekonstante ZE
128 |  |  | Knu | Kni | Pmax [MW] | Imp / min | fmax [Imp / s]
129 |  |  | 1000 | 800 | 160 | 1 | 0.016667
130 |  |  | Imp / Ws | ZE [Imp / kWh]
131 |  |  | 8.3333e-05 | 300
132 | Beispiel 3.6.3 | erforderliche Auflösung
133
134 |  | bezogene Energie E [kWh] | 5460
135 |  | geforderte Auflösung [% von E] | 0.15 | E / Nmin [kWh]
136 |  | Mindest-Impulsanzahl Nmin | 666.6667 | 8.19
137
138 | Beispiel 3.6.4 | maximale Impulsfrequenz für P = S
139 | Drehstromnetz; symmetrische Last |  | Knu | Kni | ULL [kV] | I [A] | cosj | ZE [Imp / kWh]
140 |  |  | 1000 | 800 | 100 | 800 | 0.9 | 260
141 |  |  | Imp / s | Imp / min | P [MW] | S [MVA] |  | Imp / Ws
142 |  |  | 0.010007 | 0.60044 | 124.7077 | 138.5641 |  | 7.2222e-05
143 | Beispiel 3.6.5 | Impulsfrequenz und Wirkleistung
144 | Drehstromnetz; symmetrische Last |  | Knu | Kni | ZE [Imp / kWh] | t2 - t1 [s] |  | Imp / Ws
145 |  |  | 1000 | 800 | 260 | 92 |  | 7.2222e-05
146 |  |  | Imp / s | Imp / min | P [MW] | Impulsabstand
147 |  |  | 0.01087 | 0.65217 | 120.4013
148
149 | Betrieb eines zweisystemigen Messmittels mit Reihenschaltung der Strompfade | [6 empty] | Unsymmetrien
150 | Wirkleistung |  | Anschlüsse der Strom-Zuleitungen gegensinnig (180° + j) |  |  |  |  | Uu [%] | Iu [%]
151 | im Drehstrom-Dreileiternetz |  | von S1 zu (Kl. 9 - Kl. 7) nach (Kl. 3 - Kl. 1) zu S2 |  |  |  |  | 0.98203 | 9.28
152
153 |  |  | P1 [W] | P3 [W] | PS" [W] | PS" - PS [W] | PS" - PS [%] |  | PS [W]
154 | Anschluss U21 und U31; Strom I1 |  | -92.278 | -226.6433 | -318.9213 | -42.29 | -11.708 |  | 361.207
155 |  | L1 (Kl. 5) - L2 (Kl. 2) - L3 (Kl. 8)
156
157 | Anschluss U32 und U12; Strom I2 |  | -134.5637 | -252.1335 | -386.6972 | 25.49 | 7.0569
158 |  | L1 (Kl. 8) - L2 (Kl. 5) - L3 (Kl. 2)
159
160 | Anschluss U13 und U23; Strom I3 |  | -109.0735 | -268.929 | -378.0025 | 16.8 | 4.6511
161 |  | L1 (Kl. 2) - L2 (Kl. 8) - L3 (Kl. 5)
162
163 | Blindleistung |  | Anschlüsse der Strom-Zuleitungen gegensinnig (180° + j)
164 | im Drehstrom-Dreileiternetz |  | von S1 zu (Kl. 9 - Kl. 7) nach (Kl. 3 - Kl. 1) zu S2
165
166 |  |  | Q1 [Var] | Q3 [Var] | QS" [Var] | QS" - QS [Var] | QS" - QS [%] |  | QS* [Var]
167 | Anschluss U21 + U31 / U02 + U30; Strom I1 |  | -24.2991 | -208.4284 | -232.7275 | -5.02 | -2.1115 |  | 237.7474
168 |  | L1 (Kl. 5) - L2 (Kl. 2) - L3 (Kl. 8)
169
170 | Anschluss U32 + U12 / U03 + U10; Strom I2 |  | 9.8114 | -213.4483 | -203.6369 | -34.11 | -14.3472
171 |  | L1 (Kl. 8) - L2 (Kl. 5) - L3 (Kl. 2)
172
173 | Anschluss U13 + U23 / U01 + U20; Strom I3 |  | -29.319 | -247.5589 | -276.8779 | 39.13 | 16.4586
174 |  | L1 (Kl. 2) - L2 (Kl. 8) - L3 (Kl. 5)